Tomograf komputerowy ZGIERZ

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORMACJE OGÓLNE |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2020 | Podać |  |
| 5 | Certyfikat CE (podać nr certyfikatu), oznakowanie znakiem CE - jeśli dotyczy | Tak Podać |  |
| 6 | Powiadomienie/ zgłoszenie/ przeniesienie wysłane do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Tak Podać |  |
| 7 | Kopia dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017r., poz. 211) i późniejszymi zmianami | Tak Podać |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Tomograf komputerowy i wyposażenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, niedemonstracyjne, nierekondycjonowane wraz z kpl kontenerem | Tak Podać |  |
|  | Tomograf komputerowy w najnowszej wersji sprzętowej i z najnowszym oprogramowaniem | Tak Podać |  |
|  | Tomograf komputerowy z minimum 64-rzędowym zespołem detektorów umożliwiający uzyskanie min. 128 nienakładających się warstw w czasie jednego pełnego obrotu 360º zespołu lampa rtg/detektor | Tak Podać |  |
|  | Stanowisko pracy systemu - konsola operatorska | Tak Podać |  |
|  | Dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu umożliwiający niezależne podawanie środka cieniującego i roztworu soli fizjologicznej. | Tak |  |
|  | Monitor min. sygnału EKG z niezbędnym wyposażeniem do wykonywania badań TK kardiologicznych zintegrowany z gantry lub oddzielny | Tak Podać |  |
|  | Zastosowanie algorytmów rekonstrukcji iteracyjnej, automatycznie przetwarzający wielokrotnie dane surowe (RAW) w obszarze projekcji i obrazu, umożliwiającej redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu | Tak Podać |  |
| GANTRY / STÓŁ |
|  | Średnica otworu gantry min. 70 cm | Tak Podać |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu i gantry z min. dwóch miejsc na gantry | Tak |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do zaprogramowanego punktu referencyjnego wybieranego na gantry (min. trzy programowane pozycje) | Tak |  |
|  | Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta i protokołu badania bezpośrednio na panelu gantry oraz uruchomienie badania z pokoju badań | Tak/Nie (podać) |  |
|  | Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektorów o wymiarze detektora w osi Z < 1mm (submilimetrowych) min. 64 | Tak podać |  |
|  | Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z min. 38 mm | Tak podać |  |
|  | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiający skanowanie min. 160 cm | Tak podać |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna nośność stołu (stół o regulowanej wysokości) z zachowaniem precyzji pozycjonowania stołu +/- 0,25 mm min. 200 kg | Tak podać |  |
|  | Wyposażenie stołu: - materac min. 2 szt. - osłona na materac min. 2 szt. - podgłówek do badania głowy - zagłówki do unieruchomienia głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące na rzepy - podpórki pod ramię, kolana i nogi min. - nakładka ochronna przed uszkodzeniami mechanicznymi absorbująca siłę uderzenia na bok stołu tomografu od strony przekładania pacjenta z wózka/łóżka szpitalnego na blat stołu tomografu | Tak |  |
| GENERATOR / LAMPA RTG |
|  | Maksymalna moc generatora min. 70 kW | Tak podać |  |
|  | Maksymalny prąd anodowy dostępny w protokołach badań min. 500 mA | Tak podać |  |
|  | Zakres napięcia anodowego minimum w zakresie co najmniej 80 kV – 135 kV | Tak podać |  |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody min. 7 MHU | Tak podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody min. 780 kHU/min | Tak podać |  |
| PARAMETRY SKANU |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg - detektor ≤ 0,35 s | Tak podać |  |
|  | Tomograf komputerowy wyposażony w minimum jeden detektor posiadający minimum 64 rzędy detektora w osi Z, umożliwiający uzyskanie minimum 128 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa rtg/detektor. | Tak podać |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji ilości warstw zadeklarowanych w punkcie 23 ≤ 0,63 mm | Tak podać |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512 | Tak podać |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym (z wykorzystaniem FBP), min. 20 obrazów/s | Tak podać |  |
|  | Maksymalna szybkość skanu spiralnego podczas badania min. 120 mm/s | Tak podać |  |
|  | Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego min. 3,8 cm | Tak podać |  |
|  | Zakres dynamicznych badań naczyniowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego min. 3,8 cm | Tak podać |  |
| PARAMETRY JAKOŚCIOWE |
|  | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa X, Y, Z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego ≤ 0,35 mm z dokładnością 2% | Tak podać |  |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa określona na fantomie 20 cm Catphan dla obiektów o nominalnym poziomie kontrastu 0.3%, przy napięciu ≥ 120kV i grubości warstwy 10 mm, body CTDI phantom (IEC 60601-2-44, Ed. 3), nie gorsza niż 4 mm | Tak podać |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie X,Y, w czasie pełnego skanu dla min. 64 warstw akwizycyjnych, w matrycy 512x512 dla fantomu 20 cm w punkcie 50 % MTF w polu akwizycyjnym 50 cm min. 12 lp/cm | Tak podać |  |
|  | Ilość nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tego samego zestawu danych surowych minimum 3 nastaw | Tak podać |  |
|  | System monitorowania dawki promieniowania w trybie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Modulacja promieniowania rtg w czasie rzeczywistym w trzech osiach X, Y, Z | Tak |  |
|  | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu | Tak |  |
|  | Komunikaty ostrzegawcze dotyczące dawki | Tak |  |
|  | Komunikat o dawce wyświetlający się przed zaplanowaną akwizycją oraz gdy przekroczona zostanie określona wartość CTDIvol lub DLP | Tak |  |
|  | Tabela z zestawieniem dawek umożliwiająca gromadzenie informacji o dawce podanej danemu pacjentowi dla każdej pozyskanej serii i rejestrowanie całkowitej dawki przyjętej podczas badania | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję iteracyjną. Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie dane surowe (RAW) w obszarze projekcji i obrazu, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową, umożliwiający obniżenie dawki promieniowania o min. 60% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom i artefaktom obrazowym | Tak, podać |  |
|  | Algorytm redukcji artefaktów w obrazach CT spowodowanych przez obiekty metalowe, implanty ortopedyczne, stomatologiczne | Tak |  |
| KONSOLA OPERATORSKA |
|  | Stanowisko operatora wyposażone w minimum: Dedykowane komputery, zapewniające prawidłową pracę systemu, wyposażone w dedykowana klawiaturę i myszkę 2 monitory kolorowe z matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat o przekątnej min. 21” zgodny ze standardem DICOM biurko do konsoli operatorskiej 1 monitor min 19” do systemu szpitalnego RIS UPS do podtrzymania zasilania na czas do podtrzymania pracy komputerów tomografu gwarantujący zapisanie zebranych danych w przypadku awarii zasilania oraz bezpiecznego zakończenia pracy konsoli | Tak |  |
|  | Akwizycja obrazów do badań min.: pulmonologicznych kolonoskopowych endoskopii naczyniowych perfuzyjnych | Tak |  |
|  | Ilość nieskompresowanych obrazów [512x512] możliwych do zapisania w bazie danych konsoli min. 300 tys. | Tak |  |
|  | System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania | Tak |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | Tak |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - QUERY/RETRIEVE - Storage - Storage Commitment - ModalityWorklist (stanowisko operatora) | Tak |  |
|  | MIP (Maximum IntensityProjection) | Tak |  |
|  | SSD (SurfaceShaded Display) | Tak |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak |  |
|  | MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe | Tak |  |
|  | Synchronizacja i automatyczny start badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie | Tak |  |
|  | Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta | Tak |  |
|  | Pomiary analityczne i geometryczne | Tak |  |
|  | Eksport badania bezpośrednio do serwera pacs, stacji diagnostycznej | Tak |  |
|  | Nagrywanie obrazów CD/DVD w formacie DICOM 3.0 z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych z funkcją anonimizacji obrazu | Tak |  |
|  | Pełna integracja tomografu komputerowego z zaoferowanym wstrzykiwaczem kontrastu | Tak |  |
|  | Automatyczny raport dawki tworzony przez system po zakończonym badaniu | Tak |  |
| SERWER / STANOWISKA DIAGNOSTYCZNE |
|  | Producent, nazwa i wersja oprogramowania. | Tak podać |  |
|  | Bezterminowe licencje na dostarczone oprogramowanie | Tak |  |
|  | Dla wymienionego oprogramowania klinicznego (stacji diagnostycznych/opisowych) Wykonawca dostarczy serwer. Parametry dostarczonego serwera mają uwzględniać wymagania zaoferowanego oprogramowania z uwzględnieniem, iż: - dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, nie może to być również sprzęt end-of life; - dostarczony sprzęt ma posiadać gwarancję w miejscu instalacji na taki sam czas na jaki zostanie udzielona gwarancja dla tomografu; - licencja na system operacyjny z uwzględnieniem, iż system musi posiadać wsparcie producenta tego systemu; - oprogramowanie antywirusowe – licencja na czas gwarancji sprzętu z automatyczną aktualizacją lub dopuszczenie instalacji oprogramowania antywirusowego Zamawiającego; - min. 90 GB RAM; - jednoczesne przetwarzanie min. 12 000 warstw; - dyski SSD o pojemności min. 1 TB w RAID 1 / 5; - możliwość pobierania obrazów z systemu RIS/PACS | Tak podać |  |
|  | Każda konsola wyposażona w monitor diagnostyczny LCD/TFT o przekątnej monitora min. 30” (zgodny z najnowszymi rozporządzeniami i wymaganiami dla stacji opisowych lekarskich w zakresie tomografii komputerowej) oraz monitor opisowy o przekątnej min 19” | Tak |  |
|  | Konsola o parametrach technicznych gwarantujących optymalną pracę, niezależne od aparatu TK, połączona z sewerem przez sieć komputerową pracującą z szybkością min. 1 GB Ethernet, wyświetlająca obrazy z TK poprzez serwer aplikacyjny w standardzie DICOM 3.0 i umożliwiająca pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu. Wszelkie podłączenia i instalacje w cenie oferty. | Tak |  |
|  | Ilość stacji lekarskich min. 6 kpl. | Tak |  |
|  | Zaoferowanie serwera aplikacyjnego dedykowanego do oferowanego tomografu komputerowego | Tak podać |  |
|  | Węzeł sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący następujące klasy serwisowe: Send / Receive Basic Print Query / Retrieve Storage Commitment |  |  |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na nośnikach CD / DVD w standardzie DICOM 3.0. wraz z darmową przegladarką zapisanego na CD/DVD badania | Tak |  |
| OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE SERWERA APLIKACYJNEGO |
|  | Przeglądanie i wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR, PET, NM | Tak podać |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | Tak |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak |  |
|  | Prezentacja CINE | Tak |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do manipulacji obrazem | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów analitycznych | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów geometrycznych | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii przestrzeni płynnych | Tak opisać |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny tętnic obwodowych | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień w tętnicach wieńcowych | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej bronchoskopii | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych z możliwością segmentacji zmiany | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do perfuzji mózgu | Tak opisać |  |
|  | Możliwość oceny min. 3D badań perfuzyjnych mózgu | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do nieinwazyjnej oceny guzów wątroby | Tak opisać |  |
| WSTRZYKIWACZ KONTRASTU |
|  | Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego, sprzężony z oferowanym tomografem komputerowym | Tak opisać ( typ, model, rok produkcji ) |  |
|  | Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego z opcją podwójnego strumienia. Wstrzykiwacz współpracujący z zaoferowanym tomografem, umożliwiający komunikację | Tak |  |
|  | Możliwość iniekcji środka cieniującego i fizjologicznego roztworu soli jednocześnie, dodatkowo możliwość zmiany stosunku ruchu tłoków strzykawek ze środkiem cieniującym i solą fizjologiczną | Tak |  |
| WYMAGANIA POZOSTAŁE |
|  | Projekt osłon stałych | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dokonania testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu urządzenia oraz po wykonaniu istotnych napraw, po których wymagane jest przeprowadzenie testów akceptacyjnych w okresie gwarancyjnym – zawarte w cenie oferty. | Tak |  |
|  | Duplikator płyt | Tak |  |
|  | Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i testów podstawowych (określonych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej) z oprogramowaniem i opakowaniem do przechowywania. Zainstalowanie obrazu testowego na monitorze tomografu. Zestawu obrazów testowych: Jednorodne obrazy testowe TG18-UNL10 i TG18-UNL80, Obraz testowy TG18-QC, Obrazy testowe TG18-LPH10, TG18-LPH50, TG18-LPH89, TG18-LPV10, TG18-LPV50, TG18-LPV89, Obrazy testowe z serii TG18-LN12 (od TG18-LN12-01 do TG18-LN12-18) Szkolenie z wykonywania testów, dla co najmniej dwóch osób. | Tak |  |
|  | Wieszak na osłony i fartuchy – 2 szt. wraz z: - fartuch RTG jednostronny lekki 0,25 mm Pb na całej powierzchni – 5 szt. (rozmiar i kolor do wyboru wg lokalizacji po wyborze Wykonawcy); - fartuch RTG dla dzieci lekki 0,25 mm Pb na całej powierzchni – 2 szt. (rozmiar i kolor do wyboru wg lokalizacji po wyborze Wykonawcy); - komplet osłon gonad; - osłona na tarczycę – 2 szt. - okulary ochronne RTG wielorazowe- 1 szt. | Tak |  |
|  | Konfiguracja tomografu w zakresie komunikacji DICOM z posiadanymi przez Zamawiającego HIS/PACS w zakresie pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), wysyłania badań do archiwum PACS i HIS oraz przyjmowania komunikatu potwierdzenia odebrania przez PACS (Storage Commitment). Zakup licencji po stronie Wykonawcy | Tak |  |
|  | Konfiguracja stacji opisowych do współpracy z systemem HIS/PACS Zamawiającego w zakresie przyjmowania zleceń, odesłania wyniku, również wykonanego w trybie emergency do systemu PACS | Tak |  |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w miejscu instalacji min 10 dni dla personelu wskazanego przez Zamawiającego, potwierdzone certyfikatami. Telefoniczne wsparcie techniczne i kliniczne firmy instalującej aparat podczas wykonywania badań z wykorzystaniem aplikacji zaawansowanych podczas pierwszego roku pracy urządzenia. | Tak |  |
|  | Szkolenia będą realizowane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | Tak |  |
| INNE WYMAGANIA |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty: 1 szt. papierowa dostarczona wraz z dostawą 1 szt. w wersji elektronicznej dostarczona wraz z dostawą | Tak |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | Tak |  |
|  | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI |
|  | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) na wszystkie oferowane urządzenia i podzespoły (z lampą, detektorem) wchodzące w skład oferowanego TK min. 36 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | Udzieli 60-miesięcznej gwarancji na roboty instalacyjno-budowlane obejmujące wybrukowane posadowienie kontenera, |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia biegu pełnej gwarancji liczony jest od momentu uruchomienia całego zestawu po podpisaniu protokołu instalacji, uruchomienia i szkolenia z obsługi | Tak podać |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez tunel VPN (W przypadku zdalnego podłączenia aparatu możliwość proaktywnego monitorowania pracy systemu przez Serwis) | Tak podać |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. (nie dotyczy komputerów, dla których Zamawiający wymaga zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres 5 lat) | Tak podać |  |
|  | Zapewnienie serwisu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Serwis autoryzowany na terenie RP | Tak podać dane adresowe serwisu |  |
|  | a. Wykonawca wykona: - wymagane podłoże brukowe pod dostarczany kontener wraz z tomografem wraz z chodnikiem okalającym kontener z 3 stron (2 dłuższe jego boki oraz jego 1 krótszy bok) o szer. min. 90 cm, zapewniając równy poziom powierzchni podłogi budynku szpitalnego oraz kontenera; - dostarczy kontener (zawierający min. pomieszczenie badań TK, wydzieloną sterownię (wejście z zewnątrz bez możliwości bezpośredniego kontaktu technika rtg z badanym pacjentem), pomieszczenie technologiczne (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja) oraz przedsionek wjazdowy wraz z tomografem; - wykona niezbędny zewnętrzny łącznik wjazdowy pacjenta o długości 0,5 – 1,0 m pomiędzy budynkiem szpitala a kontenerem; - doprowadzi podziemną linię energetyczną zasilającą tomograf komputerowy i urządzenia peryferyjne zainstalowane w kontenerze, ze stacji transformatorowej wraz z rozdzielnicą usytuowaną w bezpośrednim sąsiedztwie posadowienia kontenera do tomografu (ok 200 mb) – moc przyłącza elektrycznego adekwatna do dostarczonego generatora tomografu komputerowego; - podłączenie instalacji wod-kan do wymaganej w pomieszczeniu badań tomografu umywalki; - wymaganą instalację IT pozwalającą na transmisję danych z tomografu do systemów diagnostycznych (ewent. serwera) oraz pozwalających na zdalny serwis tomografu; - dokona instalacji i uruchomienia kpl. systemu tomografu wraz z urządzeniami peryferyjnymi; b. Po podłączeniu urządzenia Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowość podłączeń; c. Dokona wszelkich niezbędnych odbiorów, pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie udzielania świadczeń na uruchomionym tomografie komputerowym. | Tak, potwierdzić |  |
|  | a. W zakresie dostawcy kontenera wraz z tomografem komputerowym jest zaprojektowanie koncepcyjne i wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszystkich robót wyspecyfikowanych w pkt 111. W celu zaprojektowania i wykonania ww. zakresu robót możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z istniejącą infrastrukturą techniczną i zabudową. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa. b. Osobą po stronie szpitala, która będzie uczestniczyć w wizjach lokalnych oraz z którą wykonawcy mogą się kontaktować jest Dyr Miłosz Dobrogowski nr tel. ‭503 112 369‬ | Tak, potwierdzić |  |