Łódź, dnia 31 października 2018 roku

*IMŁ/BZ/26-5/BI/ZP/2018*

 **Wykonawcy,**

**którzy pobrali SIWZ**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.**

**Znak sprawy: 26/ZP/PN/18**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1.**

Dotyczy pakietu nr 14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna pomyłkę popełnioną przy zadawaniu pytań.

Pytanie:

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora pracującego w oparciu o 3 wymienne elementy:

kaseta odczynnikowo-kalibracyjna zawierająca pojemnik na odpady, kartridż zawierający czujniki pomiarowe oraz kaseta zawierająca materiał kontrolny, wykonującego pomiar pełnego panelu parametrów w ciągu 120 sekund z próbek typu: krew heparynizowana tętnicza, kapilarna lub żylna, mieszana oraz z płynów dializacyjnych?

Proponowane rozwiązanie w przypadku przedostania sie skrzepu do kasety powoduje mniejsze straty materiałowe, zaś różnica w czasie wykonania oznaczenia jest niewielka.

Powinno dotyczyć analizatora przeznaczonego na  Oddział Intesywnej Terapii.

Natomiast pytanie:

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora pracującego w oparciu o 3 wymienne elementy:

kaseta odczynnikowo-kalibracyjna zawierająca pojemnik na odpady, kartridż zawierający czujniki pomiarowe oraz kaseta zawierająca materiał kontrolny, wykonującego pomiar pełnego panelu parametrów w ciągu 120 sekund?

Proponowane rozwiązanie w przypadku przedostania sie skrzepu do kasety powoduje mniejsze straty materiałowe, zaś różnica w czasie wykonania oznaczenia jest niewielka.

Powinno dotyczyć analizatora przeznaczonego na Blok operacyjny.

Czy biorąc pod uwagę pozytywne odpowiedzi udzielone na zadane przez nas pytania w terminie, możemy liczyć na przychylne odpowiedzi na wyżej wymienione, tym razem z zaznaczeniem własciwych analizatorów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie:

* w ***części 14 poz. 1 – Aparat do analizy parametrów krytycznych typ A (Blok operacyjny)*** analizatora pracującego w oparciu o 3 wymienne elementy: kaseta odczynnikowo-kalibracyjna zawierająca pojemnik na odpady, kartridż zawierający czujniki pomiarowe oraz kaseta zawierająca materiał kontrolny, wykonującego pomiar pełnego panelu parametrów w ciągu 120 sekund
* ***w części 14 poz.2 – Aparat do analizy parametrów krytycznych typ B (Oddział Intensywnej Terapii)***analizatora pracującego w oparciu o 3 wymienne elementy: kaseta odczynnikowo-kalibracyjna zawierająca pojemnik na odpady, kartridż zawierający czujniki pomiarowe oraz kaseta zawierająca materiał kontrolny, wykonującego pomiar pełnego panelu parametrów w ciągu 120 sekund z próbek typu: krew heparynizowana tętnicza, kapilarna lub żylna, mieszana oraz z płynów dializacyjnych

 **Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

*Z poważaniem,*

*Dorota Kowal-Kądrowska*

*Z-ca Dyrektora Biura Inwestycji*