Aparat do drenażu jamy opłucnej – 8 szt.

| L.P. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | WYMAGANIA | POTWIERDZENIE / OPIS WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Aparat do drenażu jamy opłucnej – Fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie był używany, kompletny, rok produkcji min. 2022 | Tak, Podać |  |
|  | Producent / Firma | Tak, Podać |  |
|  | Urządzenie: Nazwa – Model//typ/numer katalogowy | Tak, Podać |  |
|  | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w szczególności: spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; posiadać oznakowanie znakiem zgodności CE | Tak, Podać |  |
|  | Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. | Tak, Podać |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. | Tak, Podać |  |
|  | Pobór mocy | Tak, Podać |  |
|  | Częstotliwość wykonywania okresowych przeglądów technicznych wg. zaleceń Producenta | Tak, Podać |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
|  | Lekki przenośny zestaw ssący (max. 1 kg) o niewielkich wymiarach (max. 10 x 30 x 30 cm) z uchwytem i paskiem do przenoszenia | TAK Podać |  |
|  | Pompa ssąca elektryczna o wydajności min. 5 l/min. i maksymalnym podciśnieniu nie większym niż 10 kPa/100mbar/100 cm H2O przystosowana do ciągłego prowadzenia drenażu klatki piersiowej | TAK Podać |  |
|  | Pompa ssąca z wbudowanym akumulatorem umożliwiającym ciągłą pracę urządzenia nie mniej niż 4 godziny, wyposażona w stację dokująca z uchwytem naszynowym | TAK Podać |  |
|  | Wbudowany panel elektroniczny z menu obsługi w języku polskim, umożliwiający sterowanie urządzenia oraz ustawianie i zapisywanie parametrów na wewnętrznej pamięci. | TAK Podać |  |
|  | Wyświetlacz prezentujący podciśnienie i przeciek powietrza w systemie cyfrowym (w czasie rzeczywistym) i graficznym (z ostatnich 24 godzin) | TAK Podać |  |
| 14. | System alarmowy (dźwiękowy i wizualny) ostrzegający m.in. o: - konieczności wymiany kanistra; - zatkania drenów; - nieszczelności układu; - rozładowanej baterii; | TAK Podać |  |
| 15. | Port USB i oprogramowanie do zestawu umożliwiające przenoszenie, prezentację oraz archiwizowanie danych z przebiegu drenażu pacjenta na PC (System Windows) | TAK |  |
| 16. | System zabezpieczony przed zanikiem podciśnienia (system suchy – bez zastawki wodnej) | TAK Podać |  |
| 17. | Zabezpieczenie przed przelaniem, tj. przed zassaniem odsysanych wydzielin do wnętrza pompy i wylaniem wydzielin poza układ ssący | TAK Podać |  |
| 18. | W wyposażeniu każdego zastawu: - nietłukący jednorazowy kanister do zbierania wydzieliny o pojemności 0,3 l i 0,8 l – po 2 szt. - jednorazowy dren dwukanałowy z końcówką pojedynczą – 2 szt. i podwójną – 2 szt. | TAK Podać |  |
| WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI ORAZ ŚWIADCZENIA SERWISU |
| 1. | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak, Podać |  |
| 2. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak, Podać |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak, Podać |  |
| 5. | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak, Podać |  |
| 6. | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak, Podać |  |
| 7. | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak, Podać |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak, Podać |  |