**Uretrotom – 2 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY** | **WYMAGANIA**  | **POTWIERDZENIE / OPIS WYKONAWCY** |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** |
| 1 | **Uretrotom** – Fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie był używany, kompletny, rok produkcji min. 2022 | Tak, Podać |   |
| 2 | Producent / Firma | Tak, Podać |   |
| 3 | Urządzenie: Nazwa – Model//typ/numer katalogowy | Tak, Podać |   |
| 4 | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) w szczególności:1. spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów;
2. posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia;
3. posiadać oznakowanie znakiem zgodności CE
 | Tak, Podać |   |
| 5 | Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) | Tak, Podać |   |
| 6 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 175) | Tak, Podać  |   |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** |
| 1 | Optyka cystoskopowa o średnicy 4 mm, długości 30 cm i kącie patrzenia 0°, autoklawowalna 134°, wyposażona w min.: układ optyczny z systemem soczewek wałeczkowych Hopkinsa; oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu – 1 szt. | TAKPodać |  |
| 2 | Płaszcz uretrotomu typu SACHSE, rozmiar 21 Fr., wyposażony w min.: 2 przyłącza LUER-Lock z rozbieralnymi kranikami oraz kanał do wprowadzania bougies – 1 szt. | TAKPodać |  |
| 3 | Element pracujący uretrotomu optycznego typu SACHSE, bierny, z możliwością wykorzystania jako element pracujący resektoskopu monopolarnego, wyposażony w zamknięte, nieprofilowane uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do optyki oraz płaszcza, kompatybilny z optyką cystoskopową o średnicy 4 mm i długości 30 cm, przystosowany do noży i elektrod z jednym drutem prowadzącym – 1 szt. | TAKPodać |  |
| 4 | Obturator do zastosowania z płaszczem uretrotomu w rozmiarze 21 Fr. – 1 szt. | TAKPodać |  |
| 5 | Nóż zimny z ostrzem w kształcie haczyka, do uretrotomu optycznego SACHSE, kompatybilny z płaszczem uretrotomu 21 Fr. – 6 szt. | TAKPodać |  |
| 6 | Nóż zimny typu SACHSE z ostrzem prostym, do uretrotomu optycznego SACHSE, kompatybilny z płaszczem uretrotomu 21 Fr. – 6 szt. | TAKPodać |  |
| 7 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±5 mm) – 1 szt. | TAKPodać |  |
| **WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI ORAZ ŚWIADCZENIA SERWISU** |
| 1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | Tak, Podać |  |
| 2 | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak, Podać |  |
| 3 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak |  |
| 4 | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak, Podać |   |
| 5 | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 5 lat. | Tak, Podać |  |
| 6 | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak, Podać |   |
| 7 | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak, Podać |   |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak, Podać |   |